新冠病毒核酸检测试剂：

1. 技术要求

1.1测定方法：荧光 PCR 法

1.2测试速度：全程实验至结果报告≤120分钟。

1.3试剂的适用样本类型包含鼻拭子、咽拭子、痰液。

1.4试剂必须兼容凯普核酸提取试剂(须有厂家证明,并在中标后进行比对及性能验证进行确认),或无需对RNA样本进行核酸提取。

1.5试剂必须适用ABI7500荧光定量PCR(有CY5通道)。

1.6试剂能够使用一管法同时检测ORF1ab基因，N基因和内标质控。

1.7最低检测限≤400copies/mL

1.8同时拥有中国NMPA和欧盟CE认证。

1.9检测精密度：检测中/强阳性样本、临界阳性样本，阳性检出率应为 100%，且 Ct 值变异系数(CV,%)≤5%，检测阴性样本，阴性检出率为 100%。

2. 配置要求

2.1全程实验所需耗材均包含在报价中:病毒采样管（具灭活功能）、采样拭子（聚酯纤维头）、各类型带滤芯移液吸嘴、八连管等。